Mise en œuvre d’une stratégie de test pour le SSD

L’objectif de ce document est de faire la synthèse de tous les tests à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement du SSD, d’évaluer l’équipement nécessaire et de spécifier les données à conserver à chaque étape des tests afin d’assurer une bonne traçabilité.

# 1 Test des composants :

## 1.1 Détecteurs

Responsable du test :	A.Tarchini

Situation :	détecteur arrivant de production

Objectif du test : 	déterminer si le détecteur remplit le cahier des charges.

Nombre total de détecteurs à tester : 400

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Good/bad |
| - Mesure de la tension de déplétion | - mesure I(V), Cbulk ou Cinter-pistes(V) |
| - Pistes défectueuses sur chaque face | - mesure Ipiste(V) ou/et Cpiste(V) |
| - Stabilisation à tension de polarisation constante | - mesure Ibias (t) et Iguard (t) |
|  | - remarque sur la mesure |

Equipement :		machine de test sous pointes

support de test pour détecteur

appareils de mesure I=f(V), C=f(V)

Cadence de test :	20 détecteurs/semaine

Remarque : reste à déterminer les critères qui permettront de définir si un détecteur est bon ou non.

## 1.2 circuit Alice 128 C monté sur ruban TAB

Responsable du test :	A.Tarchini

Situation :	Circuit Alice128 monté sur ruban TAB chez Detexis et ayant passé chez Cimulec pour découpage du ruban et marquage d’un numéro d’identification .

Objectif du test :	vérifier le bon fonctionnement numérique du circuit

valider le fonctionnement de la partie analogique

Nombre total de circuit à tester : 5000

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - inspection visuelle | - good/bad |
| - Consommation avant/après polarisation | - courant avant/après polarisation - courant Curef |
| - Communication JTAG | - good/bad ? ? ? ? ? |
| - Canal transparent | - courbe de réponse |
| - Séquentiel | - piédestaux - pulses positifs et négatif (125,250) |
| - Token out | - good/bad ? ? ? |

Remarque :

Quels vont être les critères d’acceptation d’un chip au niveau analogique ?

Le stockage de la courbe de réponse en canal transparent permet de déduire le gain et le temps de pic du signal. Un tri doit être fait à ce niveau pour enlever des chips qui ne fonctionnent pas avec les paramètres par défaut.

Equipement :		banc de test adapté pour du test de circuits équipés du ruban TAB

Temps de test :	5min/chip

## 1.3 circuit Costar

Responsable du test :	A.Tarchini ? ? ? C.Gojak ? ? ?

Situation : Chip Costar de retour de fonderie et non testés sur  wafer

nombre total de circuits à tester : 800

Objectif du test :	vérification du bon fonctionnement du circuit

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Test numérique JTAG | - Good/bad ? |
| - Test analogique ? | - Piédestaux, linéarité ? |
| - Test en température ? | - Courbe de réponse |
| - Calibration ? | - Coefficients |

Equipement :		machine de test sous pointe

Temps de test :	5min/chip ???? (si même temps de test que pour Alice128C)

## 1.4 hybride équipé du Costar et des composants discrets

Responsable du test :	A.Tarchini

Nombre total d'hybrides à tester: 800

Objectif du test :	vérification du bon fonctionnement de l’hybride

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Good/bad ? |
| - Test fonctionnel | - Good/bad ? |
|  | - Identité de l'hybride (avec numéro Costar) |

Equipement :	PC + interface JTAG + connecteur + carte à pointes équipée d'Alice128C

Temps de test :	5min ???

# 2 Test des modules :

Responsable du test :	A.Tarchini

Situation : modules de retour de production chez Detexis.

Nombre total de modules : 400

Objectif du test :	validation des modules détecteur + hybride + Alice128C + Costar

| Tests à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Etat bon/mauvais - Identité du module - Numéro du détecteur - Numéro des hybrides - Numéro des circuits Alice 128 |
| - Test électrique par hybride - Consommation avant / après polarisation - Communication JTAG | - Courant avant / après polarisation - Courant Curef - Good/bad |
| - Mesure de la tension de déplétion | - Mesure I(V) |
| - Canal transparent/chip - Changement de paramètres si nécessité | - Courbe de réponse |
| - Test des voies de lecture avec générateur interne | - Piédestal - Bruit - gain |
| - Test des pistes avec diode laser | - Détermination des pistes défectueuses |
| - Stabilisation plusieurs heures avec lecture du Costar | - Courant du détecteur = f(t) |
|  | - Remarque sur les tests - Déverminage (type d'intervention) - Changement de paramètres Alice128 |

Equipement :		multimètre

PC + interface JTAG + connecteur

table XY et diode laser

Temps de test :	???????

Remarque : Il reste à déterminer les critères d'acceptation des modules

# 3 Test des cartes de connexion et des cartes ADC :

Responsable du test :	C.Drancourt

Situation : Cartes de retour de production et de câblage.

Nombre total de groupes de cartes : 40

Objectif du test : 	vérification du bon fonctionnement des cartes

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Etat bon/mauvais - Identité du groupe de carte |
| - Test DC | - Good/bad |
| - Test fonctionnel (adressage, séquencement) | - Good/bad |
| - Conversion analogique/numérique | - Courbe de conversion |
|  | - Remarque sur les tests - Déverminage (type d'intervention) |

Equipement :		multimètre

analyseur logique + générateur logique de bit pattern

PC

Temps de test :	?????

# 4 Test de la carte de readout :

Responsable du test :	C.Drancourt/C.Renard/P.Pichot

Situation : Cartes de retour de production et de câblage

Nombre total de carte de test : 6

Objectif du test : 	vérification du bon fonctionnement de la carte

| Test à faire : | Données à stocker |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Identité de la carte |
| - Test électrique (DC) | - Good/bad |
| - Test fonctionnel / séquentiel | - Good/bad |
| - Test avec carte ADC | - Good/bad |
|  | - Remarque sur les tests / déverminage |

Equipement :		multimètre

analyseur logique + générateur logique de bit pattern

carte de tes t/ châssis VME

Temps de test :	?

# 5 Test des échelles équipées  :

## 5.1 test fonctionnel

Responsable du test :	C.Drancourt/A.Tarchini

Situation : 	échelle entièrement équipée des modules et des cartes électroniques, mais non encore enroulée dans une feuille de kapton

Nombre total d'échelles : 23

Objectif du test : vérification du bon fonctionnement de l’échelle

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Good/bad |
| - Test DC - tension sur certain point de test - Consommation avant/après polarisation | - good/bad - courant avant/après polarisation |
| - Test communication JTAG | - good/bad |
| - Tension de déplétion | - courant de l’alimentation haute tension - courant de chaque détecteur mesuré par le costar |
| - Séquentiel - Pulses positifs et négatifs | - Piédestaux, bruit, - gain |
| - Test en readout avec rayonnement cosmique/ vieillissement | - Données de lecture sous format compatible avec analyse offline |
|  | - Remarques sur les tests/déverminage |

Equipement :		multimètre

PC + interface JTAG + connecteur

système d’acquisition rapide (séquencement à 50MHz)

Temps de test :	temps nécessaire à l'assemblage de l'échelle suivante (1 à 3 semaines)

Remarque: à ce stade, une comparaison avec les résultats de test au niveau des modules devra être fait pour évaluer l'augmentation du nombre de pistes défectueuses.

## 5.2 Test en température

Responsable du test :	C.Drancourt/A.Tarchini

Situation : 	échelle entièrement équipée des modules et des cartes électroniques et enroulée dans une feuille de kapton

Nombre total d'échelles : 23

Objectif du test : stabilité en température - étalonnage - vieillissement

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Test en readout avec rayonnement cosmique/ vieillissement | - Données de lecture sous format compatible avec analyse offline - Données de mesure de température avec le Costar |

Equipement :		multimètre

PC + interface JTAG + connecteur

système d’acquisition rapide (séquencement à 50MHz)

banc de test pour le refroidissement

Temps de test :	quelques jours

# 6 Test du clamshell :

Responsable du test :	C.Drancourt/A.Tarchini/C.Renard

Situation : Clamshell monté mécaniquement et connecté électriquement.

Objectif du test :	vérification du bon fonctionnement du clamshell

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Good/bad - Identité du clamshell |
| - Test électrique DC - Tension sur certains points de test - Consommation avant/après polarisation | - good/bad + mesure - courant avant/ après polarisation |
| - Test communication JTAG | - Good/bad |
| - Tension de déplétion | - Courant alimentation haute tension - Courant de chaque détecteur mesuré par le costar |
| - Séquentiel - Pulses positifs et négatifs | - Piédestaux, bruit - gain |
| - Test en readout avec rayonnement cosmique | - Données de lecture sous format compatible avec analyse offline |
|  | - Remarque sur le test/déverminage |

Equipement :		multimètre

PC + interface JTAG + connecteur

système d’acquisition rapide + carte de test readout

Temps de test :	dizaine de jours ?

# 7 Test du barrel sur site :

Responsable du test :	J.R.Lutz

Situation : barrel arrivé sur site

Objectif du test :	vérification du bon fonctionnement du barrel

| Test à faire : | Données à stocker : |
| --- | --- |
| - Inspection visuelle | - Good/bad - Identité du clamshell |
| - Test électrique DC - Tension sur certains points de test - Consommation avant/après polarisation | - good/bad + mesure - courant avant/ après polarisation |
| - Test communication JTAG | - Good/bad |
| - Tension de déplétion | - Courant alimentation haute tension - Courant de chaque détecteur mesuré par le costar |
| - Séquentiel - Pulses positifs et négatifs | - Piédestaux, bruit - gain |
| - Test en readout avec DAQ BNL | - Données de lecture |
|  | - Remarque sur le test/déverminage |

Equipement :		multimètre

PC + interface JTAG + connecteur

système d’acquisition rapide + carte de test readout + DAQ BNL

Données à stocker :	numéro des pistes défectueuses

nouvelles valeurs des piédestaux/bruit/gain par voie

Temps de test :	dizaine de jours ?